# Text boxes

###### РЕГУЛЯТОР  МОЩНОСТИ

##### ЛОЖЕМЕНТ

##### СЕТЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Рисунок 1.

###### РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

##### РАЗЪЕМ ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЯ

###### ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЬ

###### КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ВЧ

##### ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ

Электрокоагулятор
портативный стоматологический
ЭКпс-20-1
Руководство по эксплуатации








Смоленск

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Электрокоагулятор портативный стоматологический ЭКпс-20-1 имеет декларацию о соответствии рег. № POCC RU.АГ17.Д00662 от 07.04.2011г, соответствует ТУ 9444-003-12359918-2007 и признан годным к эксплуатации.

Зав. номер 		________________

Дата выпуска	________________

Штамп ОТК		________________

Продан		________________________________

наименование торгующей организации

Дата продажи	________________

ВНЕШНИЙ ВИД КОАГУЛЯТОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение  питающей  сети  переменного  тока: (220 ± 22) В,   50 Гц

- Мощность, потребляемая от сети не более 50 ВА

- Максимальная выходная  мощность коагулятора при номинальной нагрузке 1кОм при изменении напряжения питания на ±10% должна составлять 6 Вт±25%.

- Режим работы повторно-кратковременный

- Частота высокочастотных колебаний, создаваемых коагулятором (1760 ± 44) кГц

- Масса коагулятора не превышает 2 кг

- Габаритные размеры коагулятора не более  235х130х65 мм

Электрокоагулятор портативный стоматологический ЭКпс-20-1, в дальнейшем именуемый "коагулятор", по степени электробезопасности относится к изделиям  класса II типа CF  по ГОСТ

Р 50267.0. В зависимости от потенциального риска применения коагулятор относится к классу 2а  по  ГОСТ Р 51609. По возможным последствиям отказа в процессе использования коагулятор относится к классу В по ГОСТ Р 50444. По зависимости от воспринимаемых механических воздействий коагулятор относится к группе 2 по ГОСТ Р 50444, климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

НАЗНАЧЕНИЕ

Коагулятор предназначен для коагуляции мягких тканей и пульпы токами высокой частоты. Прибор можно использовать для прогревания и осушения канала зуба при эндодонтическом лечении.

К особенностям приобретенного Вами прибора можно отнести:

- Двойная гальваническая изоляция от питающей сети 220 В;

- Использование только одного “активного” электрода;

- Отсутствие специального заземления

Коагулятор предназначен для эксплуатации в нормальных климатических условиях внутри помещений.

Для подробного ознакомления как пользоваться  коагулятором изучите настоящее Руководство по эксплуатации. Внешний вид коагулятора приведен на рисунке 1.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки электрокоагулятора портативного стоматологического ЭКпс-20-1входят следующие принадлежнсти:

- блока коагулятора							1

- электрододержатель (с цангой для зажимаемого инструмента диаметром 0,8 мм)							1

- Руководство по эксплуатации					1

- Упаковка									1

Комплект сменных частей:

цанга (для зажимаемого инструмента диаметром 1 мм)	1*

* Поставляется по отдельному заказу.

ООО НПО “Рубикон-Инновация”

ВНИМАНИЕ !

Внимательно прочтите следующие

указания по безопасности перед

пользованием  коагулятором

- Электрокоагулятор предназначен только для стоматологических и дерматологических операций.
Не используйте его в других целях.

- При работе электрокоагулятора могут возникать сбои в имплантированных жизнеобеспечивающих системах, содержащих электрические цепи (например, кардиостимуляторах).

- Не рекомендуется лицам, имеющим имплантированные жизнеобеспечивающие системы,  подвергаться лечению или проводить техническое обслуживание и ремонт электрокоагуляторов.

- Производите замену рабочего инструмента только на выключенном приборе.

- Следите за чистотой держателя рабочего инструмента.

- Не допускайте попадания жидкости внутрь держателя инструмента и внутрь корпуса коагулятора.

- Работайте с электрокоагулятором только сухими  руками с сухим держателем рабочего инструмента.

- Не прикасайтесь рабочим инструментом к металлическим предметам в полости рта пациента.

- Не эксплуатируйте коагулятор со снятой верхней крышкой, не заземляйте его внутренние металлические части.

- Работайте электрокоагулятором в повторнократковремен–ном режиме: время включения не более 10 секунд, время паузы не менее 30 секунд.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проведение дезинфекции коагулятора и его составных частей.

Дезинфекцию проводить по мере загрязнения корпуса коагулятора, а также поверхности электрододержателя протиранием отжатым тампоном из мягкой ткани или ваты 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества коагулятора требованиям технических условий ТУ 9444-003-12359918-2007 при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

Срок службы коагулятора – 3 года.

Гарантийный срок эксплуатации -12 месяцев со дня продажи.

Обмен  коагуляторов производится торгующими организациями.

Гарантийный  и  послегарантийный  ремонт   осуществляется предприятием-изготовителем             ООО  НПО  «Рубикон-Инновация».

Обращаться по адресу:

Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная 2,               тел. (4812)31-33-49

АГ17

Рисунок 2.